超声高频外科集成系统（超声刀）招标参数

01、 ★独立主机具有快速简便的中文触摸显示屏设置以及清晰显示各种诊断信息及解决方法。

02、主机可通过U盘更新系统软件版本。

03、★融合超声刀和高级智能双极技术为一体的发生器。

04、服务上如果主机发生故障，具备备份机器提供给医院使用，保证医院的正常使用。

05、★ATT组织感应技术，能根据钳口中组织的阻力变化相应的调整能量输出，确保刀头不会和垫片过度摩擦产生高温。

06、★超声刀头的振动频率为≥55,500HZ， 为目前技术所达能保证最佳的切割与凝血效果(最大可安全处理7mm及以下血管)。

07、超声刀头的振动幅度为60~100微米，配合空洞化效应，保证有最佳的切割效果

08、超声刀工作头端具有防粘连涂层，能保证更好的切割止血。

09、独立手柄，主机内含智能芯片，提供系统诊断功能, 可快速准确找出问题所在，并帮助用户排除故障，能记载主机使用的历史记录。

10、手控脚控使用同一手柄，坚固耐用。

11、 ★刀头款式多样，杆长有14cm，23cm，25cm，35cm，36cm，45cm等，满足医院不同科室、不同手术的需要。

12、超声刀头有5个工作面，满足手术中不同组织的切割与止血的需要。

13、超声剪刀头形状有直线形，也有弯形，除切割止血外,还有分离、抓持组织的功能。

14、FDA认证超声刀刀头(5mm超级多用剪)具备安全处理5mm及以下血管及淋巴管的能力。

15、在工作时有功率大小的档位液晶显示，刀头工作时有声音的提示工作状况。

16、主机有自检功能, 且自检时间不超过三秒钟，以适合临床手术需要有三种不同的声音，十一档音量调节，且声音不能完全降至零。

17、主机有一个脚控接口，且有较宽的符合人体工程学的设计的脚踏开关，使医生的使用更方便，更舒适。

18、★智能双极刀头“工形刀”设计使得钳口可以保持一致的高压榨力，切割和凝闭最大7mm的脉管，凝闭的大血管爆破压达到正常心缩压的七倍。

19、智能双极刀头 “PTC”材料的应用使得钳口组织温度维持在100摄氏度之内，从而可以有效的减小组织损伤，同时降低粘附，炭化，烟雾。

20、智能双极刀头“多回路电极”可以使电路回路锁定在钳口内，从而有效降低电流向外扩张引起的侧向热损伤，侧向热损伤是≤1mm。

21、智能双极刀头切割和凝闭可以同时进行，钳口集切割，凝闭，抓持，分离于一体。