全自动粪便分析仪招标参数

01、工作原理：利用机器视觉技术，分别对大便的颜色与性状、胶体金检测卡、镜下有形成分进行实景采图，以形态学自动分析方法对大便的颜色与性状、胶体金法检测结果进行识别，对大便中有形成分进行识别与分类计数；

02、核心技术：机器视觉技术：

（1）对大便颜色、性状进行拍摄，自动进行判断识别；

（2）对胶体金检测卡显色图像进行拍摄，自动进行阴阳性判断；

（3）对大便中有形成分自动进行识别与分类计数；

（4）指挥仪器各机械部分协调工作，检测全过程无需人工操作。

03、检验项目：

（1）镜检项目：可检测、确证显微镜下可见的粪便标本中的所有病理有形成分；

（2）理学检查：可对标本自动拍照，进行颜色、性状等理学指标分析；

（3）粪便隐血：可自动分析粪便隐血项目，支持血红蛋白-转铁蛋白免疫双联法，血红蛋白化-免双联法；

（4）其他项目：可自动分析轮状病毒、腺病毒、幽门螺旋杆菌等免疫法检测结果。

04、送样装置：轨道式送样，待检区容量40个标本；

05、样本前处理：仪器全自动完成样本稀释、搅拌、过滤、加样；

06、★粪便处理器：取样勺多触点设计，方便病人多点取样；双侧螺旋桨式设计，在搅拌过程中形成涡轮水流，混匀更充分，使病理成分有效分离和富集；动态滤网设计，不仅可实现对病理成分的主动式捕捞，而且通过分侧分布的大、小孔径滤网，在搅拌过程中形成对冲液流，可有效过滤残渣并集卵，病理成分回收率在80%以上;全密封设计，样本传送、检测及回收过程全密封，降低生物感染风险，可气动传输。采用细腰式设计，降低稀释倍数，提高阳性检出率。

07、智能搅拌功能：仪器在搅拌过程中根据性状判断结果，自动调整搅拌时间与力度，稀便搅拌力度小、软便搅拌时间短、硬便搅拌时间长力度大，确保得到经过最佳处理的样本悬液，提高检出率；

08、★检测卡组合式排列装置：胶体金法检测项目可自动任选组合检测，支持单联卡和双联卡，一次可检测5-10个不同项目；采用“子弹夹式”设计，防潮且易于装载。

09、★计数板：采用高精度一次性计数板，可避免使用流动计数池易造成的管路或计数池堵塞，及后续人工疏通堵塞管路易造成的生物安全风险，还可避免样本间的交叉污染；

10、计数板排队沉淀装置：

（1）保证粪便标本沉淀时间充分，提高图片清晰度；

（2）一次性可容纳6个样本同时排队沉淀，大大提高仪器综合检测速度。

11、智能视域调节功能：根据粪便标本分离情况自动动态调节视域下的背景，获取最佳视觉环境，提高图片清晰度；

12、多层面自动聚焦功能：在显微镜上下聚焦过程中分层进行拍照和目标参数的采集，应对不同状态标本确保采集到病理有形成分的清晰图片，提高检出率；

13、图像处理系统：可将低倍物镜下采集的图像自动放大，无高低倍镜转换，避免显微镜磨损

14、智能捕捉功能：根据有形成分大小、轴比、形状、纹理、梯度、颜色、灰度等上百种特征参数设置特异语义模型,在复杂背景下自动选择性抓取疑似病理有形成分；

15、集中审核功能：仪器自动从CCD所拍图片中截取单个有形成分的图片，分类集中排列，方便审核；

16、急诊功能：特设急诊位，急诊标本自动传送，自动检测；

17、故障报警功能：故障自动报警；

18、报告方式：以数据、图像和文字描述相结合的方式发出综合报告，为临床诊断提供全面参考信息；

19、检测速度：综合速度≥90个标本/小时；

20、有形成分回收率：≥80%；

21、准确率偏差：有形成分的综合识别与计数：准确率偏差≤5%；

22、重复性：浓度20～100个/µl：CV≤20%；浓度500～1000个/µl：CV≤12%；浓度5000个/µl：CV≤8%；

23、携带污染率：浓度（4600～5400）个/µl：≤1个/µl；浓度（9200～10800）个/µl：≤2个/µl；

24、计数板贮存仓容量：200个；

25、打印机：激光打印机；

26、数据接口：双向通讯接口，方便数据传输；

27、数据储存量：≥200000个结果；

28、网络功能：可联机科室及医院计算机网络，实现分析报告无纸化传输。