## 配套器材招标参数
桂林市中西医结合医院-ECT防护设备采购
项目参数清单：（注：★号项为必须满足项）
序号 | 货物名称 | 型号规格 | 铅当量 | 单位 | 数量 | 功能配置
1.1 | 不锈钢一体式双联分装通风防护柜 | 1800*800*1950mm | 50-30-18mmpb | 套 | 1 | ★1、上柜配：灭菌/照明/抽风装置各1套,配2个风压表，镶嵌1块400*300*50mmZF6型核工业专用铅玻璃视窗，下柜配：2扇不锈钢推拉式防护柜门，加分装柜底板活度计与自动升降2个开孔防护。不含柜外风管及安装。 ★2、附详图。
1.2 | 分装通风柜内置不锈钢防护污物箱 | 350*350*350mm | 20mmpb | 个 | 1 | ★1、配：带刹车万向轮，可内置单开门普通污物桶，可伸缩不锈钢废物防护导管。 ★2、附详图。
1.3 | 同位素药物电动升降防护装置 | 600×450×600mm | 30mmpb | 套 | 1 | 含：钼锝发生器防护桶及机电和控制器。
2.1 | 分装室内防护排风管 | 长度10m以内 | 5mmpb | 项 | 1 | ★1、φ159不锈钢内衬铅防护，含弯头。 ★2、附分管布置设计详图。
2.2 | 分装室外防护排风管 | 长度20m以内，室外高空作业安装 | 5mmpb | 项 | 1 | φ219不锈钢内衬铅防护，含弯头
2.3 | 管道风机 | 双联多控 |  | 台 | 2 | ★1、φ200、功率130W、电压220V、转速2600、风量1000m³/H、风压380pa，与核素防护柜排风装置联锁开关。
2.4 | 管道风机电源 | 双联多控 |  | 项 | 1 | 风管加压风机与核素防护柜排风装置联锁开关，含线管。
3.1 | 不锈钢一体式注射防护车 | 1000*600*1500mm 五面防护 | 30mmpb | 台 | 1 | ★1、上柜配：灭菌/照明装置各1套,镶嵌1块400*300*50mmZF6型核工业专用铅玻璃视窗,下柜配单门单抽屉，配带刹车万向轮。 ★2、附详图。
3.2 | 分装通风柜内置不锈钢防护污物箱 | 350*350*350mm | 20mmpb | 个 | 1 | ★1、配：带刹车万向轮，可单面开门取内置废物桶，伸缩不锈钢废物防护导管。 ★2、附详图。
4.1 | 不锈钢一体式注射防护车 | 500*500*1300mm 上部7型两面防护 | 30mmpb | 台 | 1 | ★1、上柜配：灭菌/照明装置各1套,镶嵌1块400*300*50mmZF6型核工业专用铅玻璃视窗,下柜配单柜门单抽屉，配带刹车万向轮。
4.2 | 注射防护车内置不锈钢防护污物箱 | 300*300*300mm | 20mmpb | 个 | 1 | ★1、配：带刹车万向轮，可单面开门取内置废物桶，伸缩不锈钢废物防护导管
5 | 不锈钢防护污物箱 | 400*400*500mm | 20mmpb | 个 | 2 | 配：带刹车万向轮，脚踩自动翻盖装置。
6 | 辐射剂量报警仪 | RG1100型 | / | 台 | 1 | 剂量率、累积剂量、阻塞故障等报警功能，声、光、振动报警方式任意组合。
7 | 全自动放射性同位素废水处理系统 | 1、进水手动水阀1套。 2、进水和排水泵各2台共4台。 3、液面探测+控制器器9套。 4、超液位探测报警装置5套。 5、沼气浓度+沼气压力监测探头1套。 6、沼气引流管1套。 7、电子阀9套。 8、手动进水控制阀3套。 9、双层不锈钢格栅板1块。 10、单不锈钢格栅1块。 11、固液分离+搅拌装置1套。 12、不锈钢固体废物收集桶2个。 13、液面感应控制加液位显示器5套。 14、碘化钠放射性活度监测探头3个。 15、配紧急外排和取样管道阀1套。 16、单向电子控制水阀2套。 17、系统控制台：规格：1250*600*450mm A、控制台外壳采用全钢质烤漆工艺制作，上部平面镶嵌安装15寸液晶触摸屏操作台1套，底部配4套带刹车万向轮。 B、下部内置控制电子元件1套。 C、预留环保行政主管部门接入联网端口，可设定授权环保行政主管部门远程监督管理功能。 |  | 套 | 1 | ★1、双重不锈钢格栅过滤。 ★2、双不锈钢固体废物收集桶。 ★3、进水固体废物自动搅碎。 ★4、液位探测。 ★5、超液位报警。 ★6、漏液监测。 ★7、漏液报警。 ★8、液位显示。 ★9、沼气引流。 ★10、沼气浓度监测。 ★11、沼气压力监测及报警。 ★12、放射性废水超液位应急引流功能。 ★13、放射性活度监测。 ★14、放射性活度超限报警。 ★15、外排放射性废水取样装置。 ★16、放射性废水超衰变池容量双重应急保障。 A、自动排入应急衰变池。 B、将放射性活度最低的废水排入容器。 ★17、系统控制台。 A、全屏触摸界面、自动储存运行轨迹，可拷贝。 B、可任意设置：选择蓄水池、强制任一衰变池排放、每池衰减时间、放射性活度限值、储水液位、漏液液位、搅拌机运行时长与间隔。 C、预留环保行政主管部门接入联网端口，可设定授权环保行政主管部门远程监督管理。 D、多重密码保护，强排多次密码验证提示，避免无关人员进入系统操作或误发指令。 E、免费软件升级。 F、第一年免费进行每季度不少于1次检修维护。 ★18、附详图。
8 | 放射性同位素废水 处理池 | 规格：5750*2400*2200mm 配：进水控制池1个+固体废物衰变池2个+收集池1个+过滤池1个、衰变池3个、检修池2个、应急衰变池1个、冲洗用水的蓄水池1个、排放检测口1个。 | 20mmpb | 个 | 1 | ★1、附详图。机械挖衰变池，人工挖线沟、排水沟，全池采用钡砼浇筑，并做好防水，预埋进衰变池的进水和排水管道，含布置衰变池到控制台电源。 ★2、附详图。
9 | 同位素防护盖板 | 宽300mm长度40米以内 | 10mmpb | 项 | 1 | 含：挖沟、批荡修复、检修钡砼防护盖板、不锈钢夹衬铅防护盖板。