## 表1
移动式数字X射线系统招标参数
一、 技术指标
1、 | 电气性能
★1.1 | 输出功率：≤26kW
★1.2 | 主逆变频率：≥55kHz
1.3 | X射线管组件
1.4 | 双焦点X线管：小焦0.6、大焦1.3
1.5 | 热容量：≥900kJ（1200kHU）
1.6 | 旋转阳极转速：≥2700rpm
1.7 | 最大摄影管电流：≤200mA
1.8 | 最大摄影管电压：125kV
1.9 | 最小摄影mAs：≤1mAs
1.1 | 最大摄影mAs：≥360mAs
2、 | 数字化摄影系统
2.1 | 数字化平板探测器
2.1.1 | 探测器类型：非晶硅探测器
2.1.2 | 闪烁体类型：碘化铯
2.1.3 | 视野范围：14x17英寸
2.1.4 | 像素矩阵：≥2304×2816
2.1.5 | 极限空间分辨率：≥3.0LP/mm
★2.1.6 | 像素尺寸：≤154μm
★2.1.7 | 输出灰阶：≥16 bit
2.2 | 影像工作站
2.2.1 | 采集模块：千兆网采集
2.2.2 | 图像处理模块：内置国际先进的增强模块，可针对特定部位选择参数
2.2.3 | 图像信息管理：Dicom存储、Dicom打印、Dicom传输等功能
3、 | 机械结构性能
★3.1 | 焦点距离地面的距离：最大≥187cm，最小≤77cm
★3.2 | 焦点到立柱中心的距离：最大≥125cm，最小≤75cm
3.3 | X射线管组件可绕伸缩臂轴线旋转：±90º
3.4 | 限束器在其纵轴方向旋转：±90°
3.5 | 立柱可旋转范围：±180°
3.6 | 可实现手动/电动切换(机器推动)
3.7 | 最大爬坡角度≥7°
4、 | 电源条件：220V、50HZ
5、 | 性能要求
★5.1 | 使用专用超级电容为机器电源，降低了对网电源容量的要求 | 具备
5.2 | 15英寸嵌入式人体解剖图形化液晶触摸屏设计，友好交互界面，直观、高效 | 具备
5.3 | 自主创新高频率、大功率组合式机头，无高压电缆线设计，无损耗，射线质优 | 具备
5.4 | 电动助力驱动系统，双轮双驱、防撞保护，轻松移动、自然平稳、方便使用 | 具备
5.5 | 双电源系统，分别控制运动和摄影， | 具备
5.6 | 高压过压保护、管电流过流保护、输出过载保护的功能，更加安全可靠； | 具备
5.7 | 数字代码自我诊断功能； | 具备
5.8 | 具有标准Dicom3.0接口，支持Dicom胶片打印、Dicom文件传输、Dicom存储等功能 | 具备
★5.9 | 限束器具备无线测距功能，非皮尺测距 | 具备
二、配置清单
1 | 高品质的组合式高频高压发生器装置 | 1套
2 | 平板探测器 | 1套
3 | 高品质工控机 | 1套
4 | 立柱式新型移动机架 | 1套
5 | 无线测距可旋转限束器 | 1套
6 | 电动助力驱动装置 | 有
7 | 有线曝光手闸 | 1套
8 | 无线遥控曝光器 | 1套