脑电地形图仪招标参数

- 技术参数

- 脑电电压测量：25μV～200 μV，误差≤±20%

- 时间间隔：误差≤±5%

- 时间常数：0.03s～0.1s误差≤±40%；大于0.1s误差≤±20%

- 幅频特性：1Hz～30Hz，偏差≤+5%～-30%

- 噪声电平：≤5μVp-p

- 共模抑制比：≥80 dB

- 耐极化电压：加±300 mV直流极化电压，偏差≤±5%

- A/D转换：≥16位

- 采样频率：≥2000 Hz

- 输入阻抗：≥1M

- ★闪光频率：1～50Hz按设置自动变频,闪光色彩：闪光色彩可调。

- 软件功能

- ★数字脑电信号放大器USB接口传输方式，数据传输稳定。

- 放大器电源与信号采用双重隔离方式，抗干扰能力更强。

- 脑电地形图专用头套，多规格可选，操作方便快捷。

- 脑电图专用电极，多种款式可选，适合不同人群。

- 专用导联线，采用各导联独立插拔式设计，更换灵活、方便。

- 导联线采用进口专业防弹材料，具有超强的抗拉抗折性。

- 同步观察、回放脑电波形图，智能化微机控制。

- 任意设定单极导联、双极导联、用户自定义导联方式。

- 支持睁眼、闭眼、深呼吸、闪光诱发、听觉诱发等多种事件的自定义及标记功能。

- 具有脑电波形图的剪辑、编辑、标注等功能。

- 可任一导联单独放大，自动测量脑电图参数。

- 具有电子标尺脑电波形图的快速测量功能。

- 具有自动回放脑电图、脑地形图。

- 具有多种地形图显示方式，快速将脑电波形图转换为脑地形图。

- 走纸速度、增益、通频带和时间常数任意设置。

- 导联自带定位板，提高检查效率，避免放置导联错位。

- 完备的病案管理及统计分析功能。

- 多种通用报告模式，图形、数据一体化打印报告单。

- ★诱发闪光刺激器可多频率组合设置、多色彩闪光设置、自动变频诱发刺激。

- 具有CDSA功能。

- 硬件配置

1、品牌商用电脑1台（21.5寸显示器、i7处理器、 16GB 内存、1T固态硬盘）。

2、16导联插针式数字信号放大器1个。

3、普通导联线1根、桥式银电极1套、专用头套6个（大、中、小各2个）。

4、彩色喷墨打印机1台。

5、脑电地形图仪系统软件1套。

6、自动变频闪光刺激器及支架1套。

7、专用医疗仪器台车1台。