复合脉冲导入治疗仪技术参数

数量：1台         控制价：1.8万元

1、中频输出为2000Hz误差为±10%的固定正弦波

2、低频输出为正弦波，频率30Hz～80Hz可调，误差为±10％

3 、输出幅值

3.1 中频输出幅值

中频输出峰峰值为60V，误差±30%。

3.2 低频输出幅值

低频输出峰峰值为60V，误差±30%。

3.3 输出电流

在500Ω±10%负载电阻下最大档输出电流≤50mA。

4、连续工作时间:  不小于8小时、环境温度:  5℃- 40℃

5、相对湿度:   ≤80%

6、 电源适用范围  交流220V士22V 50Hz 士1Hz  输入功率：≦50VA。

7、定时时间:设定范围0~100分钟，默认20分钟

8、热疗温度:小于60℃

9、波形整形电路:对称脉冲输出产生的电场作用可促进药物离子的定向运动，加速药物有 效成分更好的渗透吸收

10、 反峰抑制电路:特别设计的反峰抑制电路，保证了输出被形特别规整

11、A.B两路输出，每路均具有加热、中频和低频三种治疗模式， 使用时可同时治疗两个病人或者同一病人的两个部位.

12、治疗结束声光报警提示

13、 安全类型:Ⅰ类BF型

14、特点优势:

A，本产品是将中频脉冲电治疗、低频脉冲电治疗和药物经皮靶向治疗等多种功能叠加

B，集电疗、热疗、药疗、灸疗、穴位治疗等作用于一体。

C，药物不经过全身血液循环，减少了药物用量，克服血脑屏障，有效地避免了全身毒副作用且药效维持时间长。

*D，仪器温度模块设置，采用双重保护技术，更加安全、可靠。

*E，仪器操作按键采用直接对应调节，操作简便，减少医护人员的操作时间，提高工作效率。

F，仪器治疗头与专用电极片采用按扣连接，已申请国家专利，此项技术从根本上解决了治疗头与电极片固定不牢、易脱落的问题。

15. 配置:由主机、治疗头、固定带、电源线保修卡合格证及使用说明书等组成