干扰电治疗仪技术参数

数量：1台                              控制价：5.8万元

1、符合GB9706.1-2007中Ⅰ类、BF型、普通设备；

2、电源电压：AC220V±10%   50Hz±1Hz；

3、额定输入功率≤250VA；

4、使用环境：温度为0℃～40℃；相对湿度≤80%；大气压力：70kPa~106kPa；

★5、治疗仪基波频率为正弦波1000Hz、2000Hz、3000Hz、4000Hz、5000Hz可选，误差±1Hz；

6、差频频率范围：0～180Hz±1Hz；

7、低频调制范围：0～200Hz，调幅度0%、50%、75%、100%；

8、动态节律为4s-10s；

9、零启动自动安全锁定功能；

10、故障报警锁定功能；

11、最大输出电流≤80mA（RMS），稳定度≤±5%；

12、6组贴片电极，6组吸附电极，电极吸附负压为：0～-35kPa；

13、治疗时间设定范围：0～60min，调节步长1min，默认值30min，误差±0.5min；

14、治疗仪的“内生”干扰电可以发挥低频电和中频电双重治疗作用；

★15、治疗仪的中频基波采用了1000Hz±180Hz、2000Hz±180Hz、3000Hz±180Hz、4000Hz±180Hz、5000Hz±180Hz的差频。使其适用范围更广，疗效更显著；

★16、BHE-200L型治疗仪设置了两组分别独立的输出，可单独控制，也可同时使用。可以对同一患者的不同部位同时治疗，也可对两名患者同时进行治疗；

17、采用了LCD人机对话界面，实现智能化操作，使用更加便捷；

18、设置了各种故障报警及字符提示，保证了人机安全；

19、负压吸附式电极，能轻松的吸附于治疗部位，并有局部拔罐功能；

20、高清晰液晶显示；

21、立体柜式设计，可存放备品备件，结构坚固，移动灵活自如，带刹车。