数量：1套                                           控制价：9万元

悬吊康复系统

1.悬吊系统安装方便，提供屋顶到天花板高度和天花板到地面高度可具体订制；

2.悬吊系统为吸顶式，每个悬吊器支持前后位移；

3.悬吊点分布合理，每个悬吊器有4个悬吊点，共3个悬挂器，结合悬吊架上6个悬吊点，共计18个；

4.每个悬吊器自带2条悬吊绳，长3.2M，支持上下拉伸并自固定，一组悬吊绳最大承重250KG；自带一条移控制绳；

5.标配自锁式低阻力弹性黑绳：自然状态长300mm，最大承重30KG；

6.★标配0.3米和0.45米自锁式组合弹力双绳，共8条；

7.标配自锁式无弹力绳：长300mm4条和600mm2条；

8.标配1个中分带，尺寸670*80*3mm，用于头颈部的固定与手法治疗；

9.标配1个胸部悬带，尺寸966×679×8mm，用于托持胸部或背部，锁扣式设计紧锢防滑；

10.标配4个握具，尺寸330*155*3mm，用于支撑手腕或脚腕；

11.标配2个窄悬带，尺寸860×130×8mm，用于四肢关节的托持固定；

12.标配2个宽悬带，尺寸850×240×8mm，用于上肢躯干的托持固定；

13.标配2个圆形平衡气垫，1个打气筒，用于平衡能力训练；

14.★标配1个三段位电动手法按床，支持高度调节500-940mm，上下肢段位支持电动调节角度，最大承重≥250KG；

15.△支持一人次三级医院悬吊技术与应用临床培训，为期一周。

16.产品尺寸: 1980 mm* 1060 mm* L ±10mm

数量：12张                                控制价：2.5万元 /张

电动康复床

1.电动康复床结合了起立床的治疗功能与护理床的舒适设计；                                                                         2.具有电动背起床面体位调节，为护理开展提供便捷；

3.产品采用大推力静音医用电机，承重大，起立过程平稳、安全；

4.★具有国家医疗器械注册证。一键式床挡开启与闭合，操作简单，手控盒操控系统，为临床工作带来便捷；

5.采用医用慢速推杆，起立速度缓慢更，适用于长期卧床患者；

6.全钢架结构，安全稳定；

7.★医用牛津布，抗菌性及透气性更强，配4个无需外接电源有自动记录功能的智能握力环（智能握力环必须提供国家标准的权威机构检测报告）；

8.脚轮设计，快速锁定与开启，方便临床转移患者；

9.电源电压：AC220V±22V ，频率:50Hz±1Hz；

10．电动推杆最大推力：≤10000N；

11.电动推杆数量：≤3个；

12.★角度调节范围：

起立角度范围：0°～82°

背部床板可调角度：0°～67°

床面升降范围：520～750mm；

13.绑带可移动，可拆卸床头、床尾架、床垫可拆；

14.最大承重：≥170KG；

15.重量：≤120KG；

16.规格：

外形尺寸：2050mm×920mm×940mm～2280mm±20mm

床面尺寸：1960×850 ±20mm

17.脚踏板尺寸：500*460mm±10mm

数量：1套                                     控制价：5万元

神经肌电生物反馈仪

1.★设备治疗和评估通道数量2个。

2.治疗模式至少包括神经肌肉电刺激、反馈刺激、镜像刺激、多媒体场景动画生物反馈训练。

3.2通道神经肌肉电刺激通道，可同时多部位或多患者同时治疗。

4.独立的治疗通道，可独立或同步调节刺激强度，互不干扰。

5.设备具有不少于86种处方， 包含增加活动范围，肌肉萎缩治疗，增加肌力治疗等。

6.评估位置不少于105种，设备软件明确提示肌肉名称及相应贴图位置。

7.★具有快速肌电评估方式，波形采集界面灵敏度和扫描速度可根据需要进行调节，滤除工频和通频带外的信号干扰。

8.EMG检测范围：5-100000µV。

9.系统噪声：≤1µV。

10.通频带：20Hz～500Hz(-3dB)。

11.差模输入阻抗：大于10MΩ。

12.共模抑制比：大于120dB。

13.至少包含单向波、双向波、交互波三种电刺激输出波形。电刺激脉宽：50-1000us可调。

14.电刺激频率：1-250HZ可调；

15.电刺激强度范围：0-100mA可调。

16.★具有模拟训练、生物反馈、神经肌肉电刺激、生物反馈加电刺激组合、场景动画生物反馈、镜像电刺激治疗模式。

17.生物反馈训练模板设计功能，治疗师可根据临床需要自主进行训练模板的设计编辑。

18.具有多种多媒体场景训练动画模板，训练界面可实时观看动态肌电位。

19.预置多媒体场景动画治疗方案，提高治疗过程趣味性与依从性.患者可直观看到张力下降、肌力提升的肌电位，同时具有训练得分，患者可对康复治疗进行自主评估。

20.具有多种电刺激波形选择：单面波、双相平衡波和交互波。可自定义编辑电刺激治疗参数和方案，包括刺激波形、输出电流、脉冲宽度、脉冲频率、输出波形的上升下降时间、刺激时间、间隔时间。

21.所有治疗方案提供禁忌症、电极和传感器的部位示意图，确保操作准确性。

22.评估、治疗、训练全程语音提示功能，指导患者理解正确的肌肉收缩放松动作，实现准确评估与有效训练和治疗，减少不必要的医护人员干预，减轻工作负担，提高临床效率。