数量：1台                                   控制价：2.5万元

低速离心机技术参数

★1.最高转速：≥5000rpm；

2.最大离心力：4676×g；

3.最大容量：6×500ml；

4.定时范围：0-9h59min

5.转速精度：±30rpm；

6.尺寸：56×69×77cm；±5cm

7.重量：≥118kg；

8.噪音水平：≤68dB（A）；

9.可配转子：96x5ml/3ml

产品特性：

1.免维护交流变频电机，高精度、超低噪音；

★2.蓝背光液晶显示：转子号、转速（离心力与转速可切换）、离心剩余时间、故障显示；

3.定速记时功能：运转时间从达到设定速度开始计时；

4.电动锁盖装置，实现最佳运转性能；

5.10种加速与减速预设曲线；

6.风冷式离心机，有效减少离心过程中温度的升高；

7.自动平衡，无需配平；

8.电子式不平衡检测保护；

★9.自动脱帽功能，独特双层适配器设计，可离心3/5ml两种标准真空采血管；

10.独特的风道结构设计，能有效的抑制机器在运行过程中腔体内的温升，室温25℃或者以下，最大温升≤12℃；

11.可选配生物安全罩转子，能有效阻止微生物气溶胶的扩散与吸入；

12.多层生物过滤网，能过滤掉大部分颗粒有害物质与有害气体，有效的降低了操作人员被感染的风险。

数量：1台                                   控制价：0.3万元

电动人工流产吸引器技术参数

一、产品材质及性能要求：

1、外壳采用优质冷板制作，内外表面静电喷涂；

2、箱式带移动脚轮，机器顶部配有托盘，备用手动开关和脚踏开关。

3、无油泵，使用寿命长；

4、噪音低，免维护；

5、溢流保护装置，防止液体进入泵内；

6、泄故阀，防止损伤粘膜；

★7、采用二级负压装置：一级负压储气，二级负压吸引。双极负压控制，无创伤。

8、双真空负压表显示储气瓶和负压瓶的负压。

9、适合医疗单位对早期妊娠孕妇施行人工流产吸引，还可用于其它手术吸引。

二、技术规格：

★1、泵结构：无油泵

2、抽气速率：一级≥35L/min   二级≥15L/min

3、负压调节范围：0.013～0.09MPa

4、吸液瓶：500ml×2

5、储气瓶：2500ml×2

6、输入功率：400VA

7、电源：AC220V±10%   50Hz

8、噪音：≤65dB

9、工作制：间隙加载连续运行

三、基本配置

1、脚踏开关：1个

2、熔丝管：2个

3、人流吸管：1支

4、透明管：1根

数量：1台                                   控制价：0.4万元

电动吸引器技术参数

1、技术规格：

（1）电 源：AC 220V±10% 50Hz

★（2）泵结构：无油泵

（3）抽气速率：≥35L/min

（4）负压调节范围：0.013～0.09MPa

（5）吸液瓶：2000ml×2

★（6）输入功率：≥400VA

（7）噪音：≤65dB

（8）工作制：间隙加载连续运行

2、产品的材质、结构要求：ABS一次成型全塑外壳；无油泵，使用寿命长，噪音低，免维护；溢流保护装置，防止液体进入泵内；箱式带移动脚轮，备有手动开关和脚踏开关。

3、产品性能：适合各医疗单位作手术吸引脓血和粘质分泌物之用，亦可用于其它目的吸引。

4、基本配置：

脚踏开关                 1个

熔丝管                   2只

吸引管                   1根

透明硅胶管               1根

数量：1台                                   控制价：5万元

## 动态心电血压记录仪技术参数

- 一、记录仪部分：

- 1.一台记录仪可同时记录心电图与血压数据，也可单独测量心电图或血压

★2.记录仪有心电血压联动功能，能自动识别心率变化及ST-T变化，如超过设定的范围，即会自动增加测量血压，以便观察心电图有病变时的血压情况；

3.检测通道： 12 导联 心电图 + 全信息血压信号 + 2通道独立起搏检测信号

4.记录仪有大尺寸 彩色液晶显示屏 ，可以实时显示采样过程中的所有信息；

5.记录时间：≥24小时

6.电源：2节5号 碱性电池或充电电池

7.电极数量：≥10电极

8.采样率：≥10000  Hz/通道

9.存储方式：SD 存储卡

10.存储容量：≥8 G

11.在记录仪中可预置病人信息，杜绝混淆

12.血压示值范围：0 ～ 300 mmHg

13.测量范围：收缩压：50 ～ 255 mmHg

舒张压：30 ～ 200 mmHg

14.血压测量精度：误差≤ 3 mmHg

15.血压测量间隔时间：5 ～ 240分钟可任意选择

- 二、软件部分：

1.同一时间点上显示心电波形与血压袖带内压力震动波形，显示出心电与血压的关联性。

2.血压不仅显示舒张压、收缩压等数据，同时显示每一次血压测量时的袖带内压力震动波形，可辨别血压数据的真伪。

3.采用全模板方式识别QRS波，可分为室性、室上性、正常和干扰四大类

4.有二阶分析功能，可自动批处理心电数据，提高分析速度。

5.可调整判定阈值，满足特殊病人类型或临床研究需要

6.全面的ST段报告，包括：偏移量、斜率、持续时间、心率等数据

7.具有AI智能散点图编辑功能（时间散点图、洛伦兹散点图）

8.具有多种直方图显示，方便操作

9.具有波形叠加反混淆分析功能

★10.四位一体显示方式，在同一界面中，直接显示出：心电图模板、AI智能散点图（时间散点图、洛伦兹散点图）、叠加反混淆图、标准图，同时支持同步分析、更新功能，降低了分析难度，提高医生的分析速度及效率；

11.有心律震荡（HRT）分析

12.有T波电交替分析

13.有房颤辅助分析，可自动识别短阵房颤

14.有心律减速率分析

15.分析功能全面，除基本的心律失常、ST段分析外，还具有心律震荡分析，心率变异（HRV）时域、频域和非线形分析，起搏分析，QTc分析，房颤分析，睡眠呼吸分析。

16.有多种心电图浏览模式，并自动生成各种典型心电图片段。

17.打印报告种类齐全，并有预览功能

数量：1台                                   控制价：4万元

全自动血液流变测试仪技术参数

- 1.测试原理：旋转法（锥板法）；

- 2.测量方式：锥板法采用快速、全量程、逐点、稳态测量方式；

- ★3.信号采集方式：采用高精度光栅细分技术；

- 4.工作模式：测试与清洗、混匀可同时并行工作；

- 5.测量精度：牛顿流体粘度的准确性误差＜±1%，非牛顿流体粘度的准确性误差＜±2%；

- 6.变异系数：牛顿流体粘度的变异系数≤1%，非牛顿流体粘度的变异系数≤2%；

- 7.测试时间：全血测试时间≤30秒/标本，血浆测试时间≤30秒/标本；

- ★8.切变率范围：（1～200）s-1；

- 9.粘度范围：（0-60）mPa·s；切应力范围：（0-12000）mpa

- 10.加样量：全血加样量200～800ul范围可调，满足不同用户需求；

- 11.机芯材质：钛合金，耐腐蚀、质量轻，不磨损宝石轴承，保证结果准确，消除系统误差；

- 12.样品位：10孔位，全开放、可互换，适用于任意试管；

- 13.混匀方式：采用优化的多点变量动态吸吐式混匀方式，混匀更充分、更彻底，完全避免破坏红细胞；

- 14.进排液系统：均采用挤压式蠕动泵，加样针具有液位感应功能；

- 15.仪器控制：采用工作站的控制方式实现仪器控制功能，RS-232、485、USB接口任选；

- 16.温度控制：37℃±0.5℃；

数量：1台                                   控制价：0.9万元

荧光免疫层析分析仪技术参数

1、技术参数

（1）样本类型：支持全血、血清、血浆等样本类型；可扩展其他样本类型

★（2）激发光谱中心波长（λ0）：475nm

★（3）发射光谱中心波长（λ1）：525nm

（4）测试通道数量：20个检测通道

（5）测试速度：120 tests/h

（6）显示：10.2英寸IPS广角屏

（7）输入方式：全触控电容屏、支持鼠标、键盘输入、扫码枪输入

（8）操作系统：Android

（9）扩展接口：3个USB接口、1个以太网络接口、1个RS232接口

（10）内置模块：WIFI模块

（11）打印：内置热敏打印机（适配57mm热敏打印纸）

（12）额定功率：≥100VA

（13）体积：542mm（长）X440mm（宽）X245mm（高）

（14）供电：AC220V、50Hz

（15）环境要求：温度  5℃～40℃；相对湿度  10%～85%；大气压力  86.0kPa～106.0kPa

2、性能参数

（1）重复性：使用本公司生产的铁蛋白(Fer)检测卡（荧光免疫层析法）测试样本，批内测量重复性（CV）≤20%

（2）准确度：检测中国食品药品检定研究院提供的铁蛋白标准品(150540）,相对偏差应在±15%以内

（3）稳定性：分析仪开机处于稳定工作状态后第4h、第6h的测试结果与处于稳定工作状态初始时的测试结果的相对偏差应在±10%以内

（4）线性范围：稀释成在本公司生产的铁蛋白(Fer)检测卡（荧光免疫层析法）线性范围内的至少5个系列浓度，线性相关系数（r)≥0.950

3、功能特性

（1）自带软件操作系统、可自动联网升级（WIFI环境下）

（2）内置无线WIFI，检测数据可实时传输，便于医院资产管理，可与用户数据平台无缝对接

（3）大显示屏、触控灵活，检测项目信息及样本条码信息自动识别，一键检测

（4）全程自动化：可自动识别检测项目、自动计时、自动丢弃废卡，支持废卡计数定期清理和直接丢卡入篓两种模式

（5）高通量检测：20个独立恒温孵育通道，20个项目可独立检测

（6）内置标准曲线，自动计算结果

（7）内置打印机，实时打印

（8）一卡一控，仪器读取检测卡信息，自动识别检测项目，检测参数及标准曲线。

（9）支持一键导出检测结果Excel数据至U盘或其他存储设备

（10）支持医院LIS对接，可实现检测后数据自动上传

（11）支持用户在PC端自助打印检测结果报告，打印报告格式可定制

支持RFID检测标准智能卡读写功能

数量：1台                                   控制价：0.9万元

荧光免疫定量分析仪技术参数

1、检测原理：干式荧光免疫

★2、测速：最高测速达到150T/h，全自动操作

3、样本位：48个，支持连续加载

4、检测项目：可同时检测3种项目，15分钟实现多种项目检测结果

5、试剂通道数：3通道，单个通道试剂条不低于24人份

6、急诊模式：具备急诊插入功能和急诊位

★7、加样方式：加样为一次性tip头，避免交叉污染

- 采样特性：血清、血浆、全血，支持微量血检测CRP和PCT

- 采血量为最低为10μL-200μL

10、采血量：采血量为10uL-200uL，最低采血量为10uL

11、仪器系统：安卓系统

12、试剂：配套检测卡，常温运输、储存

13、质控功能：可测量液体质控，仪器具有自动校准功能

14、打印功能：内置热敏记录仪，斯普瑞特POS801，存储数据50000组

15、软件：模块式，菜单式，程序可自动升级

16、通信功能：可实现无线传输，提供LIS系统接口

17、显示屏：采用10.4英寸LED彩色电容触摸显示屏，1024*768分辨率

18、机身尺寸重量：639mm（长）*562mm（宽）*728mm（高），净重45kg

数量：1台                                  控制价：0.45万元

注射泵技术参数

1.注射精度≤±1.8%；

2.速率范围：0.01-2300ml/h, 最小起始流速和步进流速均为0.01ml/h；

3.快进流速范围：0.01-2300ml/h，具有自动和手动快进可选；

★4.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量、支持注射器规格：2ml/3ml、5ml/6ml、10ml/12ml、20ml、30ml/35ml、50ml/60ml；

5.注射器安装后，在推拉盒触碰到注射器活塞末端时，不松开捏柄时推杆也可自动感应制动，防止药液误推；

★6.可支持9种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式、首剂量模式；

7.不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术；

8.支持药物库，可储存5000种药物信息；

★9.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

10.压力报警阈值至少15档可调，最低可设置150mmHg；

11.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示；

12.信息储存：可存储5000条的历史记录；

13.电池工作时间≥6.5小时@5ml/h；

★14.防异物及进液等级IP44；

15.整机重量不超过1.7kg

数量：2台                             控制价：0.1万元/台

电子体重秤技术参数

★1、称重范围：0-200kg，分度值：100g

2、带去皮功能

3、身高测量范围：70-190cm，分度值：0.5cm

4、产品尺寸：63*28*92cm  ±10cm

5、台面尺寸：400*280mm  ±10mm

6、使用环境：温度0℃~40℃，湿度≤90%RH

7、电源：适配器6V1000mA，4V4Ah电瓶

★8、显示：LCD（带背光）