**数量：6台 控制价：1600元/台**

### 电动吸引器（负压吸引器）参数

适用范围：

适用于各医院医疗单位手术时需吸引脓血、脓痰和粘质液体及其他需要负压吸的场合。（不适用于流产吸引）

结构特征：

1.全塑面板，防水蚀性好。

2.采用无油润滑活塞泵、无油雾污染。

3.低噪声、大流量，手动、脚踏开关任意选用，操作方便

4.设有溢流装置，防止液体流入泵内。

5.负压调节系统可根据需要无极调压。

主要技术指标：

1.吸引泵：活塞泵

2.极限负压值≥0.09 MPa

3.负压调节范围：0.02 MPa-极限负压值

4.抽气速率≥20L/min

5.贮液瓶:2500ml/只、2只一组

6.噪音≦65dB

7.电源：220V±10% 50Hz±2%

8.输入功率≦150VA

9.熔丝管：RF1Φ5×20/2.0A

10.外形尺寸：350×312×800（mm）

**数量：3台 控制价：17000元/台**

### 病人监护仪招标参数（配专用车）

1. **监护参数**
2. 一体化多参数监护仪，具备心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率和体温监测功能，产品具备国家食品药品监督管理局颁发的Ⅲ类医疗器械注册证。
3. 可升级十二导心电，支持心电信号进行诊断分析
4. 支持选配同品牌呼末二氧化碳（EtCO2）。
5. **显示**
6. 屏幕≥12英寸彩色显示屏，分辨率≥800×600，支持同屏显示≥12道波形以同时观察丰富的信息。
7. 支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式、插管模式
8. **数据**
9. 主机支持选配一个VGA或HDMI接口以及配置不少于2个USB口，可用于外接条码枪扫描枪、键盘、U盘储存等设备。
10. 支持网络流量监控及控制，设定流量限额，以提供更高的网络安全管控，防止恶意软件攻击、支持AES 128位加密和TLS 256 位数据传输加密。
11. **性能特点**
12. 主机重量＜3.5kg。
13. 在任何滤波模式下均可监测ST值。提供心电ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏不同位置的ST实时片段和参考片段。
14. 在诊断模式下，支持≥94dB的共模抑制比；在监护、手术模式下，支持≥105dB的共模抑制比。
15. 支持0.67Hz的高通滤波，确保波形有更好的稳定性。
16. ★支持≥29种心律失常分析，包括房颤分析、肢体低电压，满足心电监护临床应用。
17. QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。
18. 无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~200 mmHg。
19. ▲无创血压提供手动、自动、连续、序列四种测量模式。自动模式支持自定义设置血压测量间隔，间隔时间支持从1-460分钟内的任意整数数值。
20. ▲支持用户自行安装激光打印机驱动。
21. 具备技术报警和生理报警两个独立的报警灯位置，能够分别显示且同时显示两种报警，有利于医护人员远距离辨识报警情况。
22. 屏幕与物理按键上下分布。物理按键板和飞梭的位置需处于屏幕下方，按键受力位置低，避免机器左右移动，避免造成机器移动倾倒。
23. 电池舱门需采用螺钉固定，避免误开舱门意外掉电，保障供电稳定性。
24. **配置专用台车。**
25. 监护仪设计使用年限≥9年。

**数量：1台 控制价：2500元/台**

**病例车参数**

规格: 750\*410\*1160mm

1.材质:车体由ABS工程塑料 ，病历车台面为ABS材质，耐磨、易清洁、四柱塑钢；

2.正面: 双排60格病历夹隔层，每隔隔层的高度为22mm；有抽屉，抽面尺寸:290\*100mm\*内空:213\*312\*85mm;有相应的标识序号，标识数字清晰、易于辨识；病历夹滑道抽拉自如,无顿挫感;

3.车体底部：豪华万向静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活；

4.配有安全锁以确保病历夹资料安全;

**数量：1台 控制价：1650元/台**

**晨间护理车参数**

1.体由冷钢喷塑材料组成，板材厚度1.0mm，表面易清洗、擦拭、耐腐蚀；

2.侧配一只污物袋，污物袋为帆布材质，防渗漏，、清洗；

3.侧车体采用三层台板、一只抽屉。

4.轮要求：万向静音轮，其中2只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯，防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活；

5.体四周安装有防撞装置；

6.寸大小：长1000mm、宽540mm、高930mm。（±20mm）

**数量：10张 控制价：1000元/张**

**防褥疮床垫参数**

结构组成：由床垫和充气泵组成。

适用范围：供病人防止褥疮用。

主要技术指标：

1. 电源220V±10% 50Hz±2%

2. 床身充气后长度190±8cm

3. 床身充气后宽度80±5cm

4. 床身充气后高度8±1cm

5. 充气泵工作方式：喷气式

6. 充气泵最大出气压力≥12 KPa

7. 充气泵最大流量≥4.5L/min

8. 噪音≤45dB(A) 运行方式：连续运行

正常工作条件：

1. 环境温度范围5℃-40℃

2. 相对湿度范围：≤80%

3. 大气压力范围86KPa-106KPa

4. 输入功率：8VA

**数量：20张 控制价：3800元/张**

**手动病床参数**

1、长度：2170㎜±20mm，床面宽度（含护栏）:1000㎜±50mm，高度500㎜±20mm；

2、床板：采用≥1.0㎜冷扎钢板一次模压成型,整床面板凹型透气孔，具有防滑功能、透气功能. 四折床板总长1925mm±10mm;背部加焊20\*40mm的方管。经久耐用，不变形。

3、床架：床架横管管料长：60mm，宽：30mm，厚度≥1.2mm，纵梁管管料长：60mm，宽：30mm，厚度≥1.2mm，脚管管料长：40mm，宽：40mm，厚度≥1.2mm，要求床架使用全自动机器人焊接，确保焊接品质。

4、床体承载重量：≥175㎏，总负载240㎏；采用先进的全自动机器人焊接工艺，确保床体牢固、结实耐用；

5、双组摇杆，摇手隐藏式设计，自限位滚珠丝杆，带离合装置，具有自如搭扣的安全限位操作功能，轻松自如，静音耐磨；整套螺杆厚重结实，使用寿命长；

6、调节范围：床头背板可在大于或等于0-75°任意升降，腿部可在大于或等于0-40°任意升降，使用者可选取适宜起坐角度。

7、床头、尾板采用优质工程塑料，外形美观，装卸自如，可靠耐用；病床四角带有防撞轮，开关简便易用，可以锁紧床头尾板；打开开关，床尾板可以轻松拿出，方便患者急救。

8、护栏：4片式豪华护栏，优质塑料材质；开关采用铝合金材料结实耐用，单键式开关，有防夹手功能。

**数量：1台 控制价：4000元/台**

**医用转运车参数**

1. 功能：背部升降0-80度角，整体升降530-830MM。
2. 规格（mm)：1930\*640\*530/830，床面：长1900\*宽610MM
3. 材质：车体架为冷轧碳素钢表面抗菌粉体喷涂，床板面及护栏为进口高强度ABS材料一体成型。床车的外形应整齐，无披锋毛刺、凹凸不平和焊渣疤痕；喷涂件外表面色泽应均匀，整洁，无脱落、疤痕和明显的修补痕迹；床体架焊接均匀。
4. 床体承载重量：≥200kg
5. 车床配置输液液架1支及配有对应输液架插孔座4个；输液架高度调节范围为850 ~ 1500mm，4挂钩可挂多种药水瓶袋。
6. 车床两侧配PP护栏，ABS材质一体成型。气压弹簧结构设计，方便护栏的收放操作。若需升高，将护栏抬起到最高位后会自动锁住，若要降下,轻轻拉起护栏开关，既可将护栏放下
7. 床体的升降通过一组进口摇杆系统实现，顺时针方向摇起车体，逆时针方向摇动降低车体高度;背部升降通过可控式气压弹簧，操作轻松自如，可根据需要随时调节患者背部体位。有明确的箭头指示使用者进行操作。
8. 底部配有二段式托盘，托盘分为大小、深浅不同两部分，设有 6 个漏水口，使用方便，承重 10kg。
9. 床体配带水平放置氧气瓶架及锁紧开关。
10. 车体配4个进口豪华6寸中控刹车脚轮，结实耐用无噪音。配有中央导向轮，可助医护人员轻松推动车体前进不变向。
11. 随车配置的床垫配两条病人束缚带，确保转运过程病人不会侧翻或者坠落。

**数量：3台 控制价：2500元/台**

**治疗车参数**

规格: 780\*475\*1000mm

1、车体主要由塑、铝、钢结构组成；ABS注塑模具成型工艺台面，易清洁；铝合金双柱承重，箱体为冷钢材质；

2、上部： ABS工程塑料台面，台面采用无缝拼接工艺，凹陷设计可防止物品滑落,台面配有透明软玻璃；304不锈钢护栏，欧式护栏垫；

3、正面：一中抽，抽屉面120mm\*内空：508\*358\*108mm；三折静音导轨；抽屉材质为ABS工程材质，抽屉内3\*3分隔片；抽屉拉手为燕尾拉手，封口插槽式标识牌，防可止液体及灰尘进入；下部两个旋转污物桶，置物盆；

4、左侧：置物盒，塑料网篮；

5、右侧：塑料网篮内有2升锐器盒内有分隔片；

6、底部：四角装防撞装置；配置豪华万向静音脚轮，其中2只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、毛发缠绕，移动轻便灵活。

**数量：2台 控制价：2800元/台**

**抢救车参数**

1、ABS注塑工艺成型，表面易清洗、擦拭、耐腐蚀；台面上配透明软玻璃；

2、正面:台面两侧平拉开设计；内部使用尺寸:544\*358\*80mm；台面、抽屉可锁结构；2个抽屉高度120mm，内部使用尺寸：490\*351\*108mm；下部门高度365mm，内部使用尺寸：550\*380\*338mm。第一隔层高度105mm第二层高度220mm；抽屉内配3\*3隔片，可自由分隔、门内活动隔板；

3、左边：扶手；

4、右侧：分色污物桶；

5、背后：输液架、除颤板；

6、底部：车体四周安装有防撞装置；豪华万向轻声轮，其中2只带刹车功能，移动轻便灵活；

**数量：4台 控制价：2400元/台**

**治疗车参数**

规格: 780\*475\*1000mm

1、车体主要由塑、铝、钢结构组成；ABS注塑模具成型工艺台面，易清洁；铝合金双柱承重，箱体为冷钢材质；

2、上部： ABS工程塑料台面，台面采用无缝拼接工艺，凹陷设计可防止物品滑落,台面配有透明软玻璃；304不锈钢护栏，欧式护栏垫；

3、正面：一中抽，抽屉面120mm\*内空：508\*358\*108mm；三折静音导轨；抽屉材质为ABS工程材质，抽屉内3\*3分隔片；抽屉拉手为燕尾拉手，封口插槽式标识牌，防可止液体及灰尘进入；下部两个旋转污物桶，置物盆；

4、左侧：置物盒，塑料网篮；

5、右侧：塑料网篮内有2升锐器盒内有分隔片；

6、底部：四角装防撞装置；配置豪华万向静音脚轮，其中2只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、毛发缠绕，移动轻便灵活。

**数量：2台 控制价：900元/台**

**小治疗车参数**

1.车体外形尺寸:610\*370\*910mm

2.台面尺寸:539\*366mm

3.台面凹陷尺寸:450\*325\*15mm

4.台面采用ABS 注塑工艺一次成型；双层台面，上下台面三面护栏，一侧扶手，配一只抽屉；3.3寸静音脚轮，其中两只带刹车功能；

5.产品实用于:医院、送药、治疗、放监护仪机、心电图机；

6.车体可载重30-50kg推动中安静无异音，减少对病人患者的干扰。